Мультиметр АКИП GDM-354A

Измерение индуктивности

| Предел измерения | 2 мГн | 2 мГн | 2 мГн | 2 мГн | 2 мГн | 2 мГн | 20 мГн | 20 мГн | 20 мГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина эталона (мГн) | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 7,0 |
| Показания прибора (мГн) | 0,107 | 0,313 | 0,524 | 0,835 | 1,043 | 1,564 | 2,52 | 3,02 | 7,04 |
| Погрешность | +7,0% | +4,33% | +4,80% | +4,38% | +4,30% | +4,27% | +0,80% | +0,67% | +0,57% |

Измерение емкости

| Предел измерения | 2 мкФ | 2 мкФ | 2 мкФ | 2 мкФ | 200 мкФ | 200 мкФ | 200 мкФ | 200 мкФ | 200 мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина эталона (мкФ) | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 50,0 |  |
| Показания прибора (мкФ) | 0,202 | 0,504 | 1,008 | 1,511 | 5,1 | 10,1 | 20,2 | 50,4 |  |
| Погрешность % | +1,0% | +0,80% | +0,80% | +0,73% | +2,0% | +1,0% | +1,0% | +0,80% |  |